
青岛市口腔医院

医疗设备采购项目
招 标 文 件

    项目名称：动态心电记录仪
项目编号  QDSKQSB-20170704
青岛市口腔医院采购办
 2017年7月 

第一部分   投标邀请函

各经营单位：
经研究决定，我院购置动态心电记录仪一台，现以公开招标的方式进行采购，欢迎相关单位参加投标。
1、 招标内容：动态心电记录仪  一台

二、评标标准：质量符合技术要求，产品质量符合国家有关标准，各种资质符合规定，综合评分最高者中标。预算控制价:7.2万元;
三、招标文件领取和投标时间：
领取时间：自2017年7月 4日至7月7日15:00（北京时间）前。

递交时间：2017年  7月 11日16:00，逾期恕不接受。

四、递交地点：青岛市口腔医院采购办。

五、凡对本次招标提出询问，请与青岛市口腔医院招标办公室联系，联系电话：0532-- 82817073   联系人： 刘维胜
*本招标文件最终解释权归青岛市口腔医院采购办*
     青岛市口腔医院
2017年7月4日
第二部分    投标方须知

1、具备独立法人资格，各种证件齐全、有效。
2、具备良好的信誉及完善的售后服务体系。
3、投标符合有关规定，各种证件齐全、有效；否则不得投标。
4、投标方无论是否中标，均应承担所有投标文件，质量检验等费用。

5、投标方应认真阅读招标文件，按要求编写投标书，不明之处可当面或电话咨询，因理解不明或编写不清造成的任何损失，责任自负。

        第三部分  投标文件的编写和递交

要求：投标文件分为：资格证明文件，一套；投标文件技术部分，一套；投标报价 ，二份。应单独装订密封并注明。

一、资格证明文件，一套（单独装订密封并注明）
投标方应按照以下顺序和内容编写、提供资格证明复印件（加盖投标单位红章）。
表1.1所提供文件目录；
表1.2所投产品名称、生产厂家、品牌、型号等（详细填写便于核对）；

表1.3投标单位法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权代表身份证复印件，并注明联系方式。

表1.4投标单位企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证及相关资质； 

表1.5医疗设备生产企业授权书（授权连续，单次授权需提供原件）； 

表1.6生产企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、医疗器械生产企业许可证及相关资质；消毒产品需提供生产企业卫生许可证；

表1.7所投产品的医疗器械注册证、医疗器械注册登记表和附件，（进口设备具有产品“进” 字号医疗器械注册证）；消毒产品需提供卫生许可证批件；
二、投标文件技术部分，一套（单独装订密封并注明），其中正本1份（加盖红章），副本4份，应按照要求逐项填写，不得缺项。

表2.1所投产品名称、生产厂家、品牌、型号等（详细填写便于核对）；

表2.2所投产品详细参数、配置及功能描述；

表2.3技术偏离表（要求如实填写，如虚假应标，将导致废标）；

表2.4售后服务方案及承诺；

表2.5投标单位业绩表、

表2.6产品彩页、技术资料及附加说明。

三、投标报价 二份（单独密封并注明）

表3.1所投产品名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、报价、到货期、保修期等（详细填写便于核对）；

为方便唱标，请投标人将报价表加盖公章并单独密封在一个信封内与投标文件同时递交给招标方。

          第四部分    开标及评标
    一、招标工作由招标方主持全过程，招标方有权对投标书中不清楚的内容向投标方提出质疑，投标方需当场给予说明，但不得对投标内容进行实质性更改。　
    二、开标时间：由招标方根据实际情况进行开标。
    三、评标过程坚持公平、公正、公开、择优的原则。材料质量符合技术要求，，各种资质符合规定，综合评分最高者中标。
四、任何单位和个人不得违规干扰评标过程和结果。

医疗设备招标评审、评定评分标准

	项  目
	分值
	评    分    标    准
	要求

	商
务
部
分
50

分
	投标报价
	40

（价格权重）
	计算公式为：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，得分为满分。价格分取小数点后两位，余数按四舍五入法计算。
	

	
	市场业绩
	3
	2014年以来投标人与用户签订的同类合同3份，每少一份扣1分。
	提供合同原件

	
	质包期
承诺
	4
	质包期在满足招标文件要求的基础上每增加一年加2分，最多得4分（提供制造商或制造商出资组建的合法机构出具质包期承诺书原件）。
	

	
	服务承诺
	3
	根据招标要求各投标人应编制详细的售后服务和培训计划并经评标委员会和招标人满意的得1分。投标人所投产品在青岛市具有工商注册售后服务机构的得2分。否则，不得分。
	提供营业执照副本和制造商（合法机构）提供的承诺书原件

	技
术
部
分
50

分
	设备品牌与选型
	13
	各投标人所投设备品牌、机型具有较高市场认知度并能够代表当前国内、国际先进技术水平的得10-13分，较好的得7-9分，一般的得1-6分。
	由评标委员会酌情打分

	
	设备配置与性能
	15
	投标人所投设备的配置及性能优于招标文件要求、市场认知度较高且具有临床实际意义好的得15-13分；较好的得12-10分。所投设备的配置和性能满足招标文件要求的得5分。（以招标文件附件配置明细表和技术支持资料为准）。
	

	
	设备技术参数的响应程度
	22
	根据招标文件的技术要求，对照各投标文件和技术支持资料的技术参数进行比较，凡有一项不满足的扣2分，直到扣完为止。（以招标文件和技术支持资料为准）。
	提供印刷体技术资料原件

	合  计
	100
	
	


  相关规定：（1）凡偏离“*”号商务和技术条款要求的，其商务或技术部分得0分。
(2) 当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。
（3）当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时，不扣分。         

第五部分　　合同签定
    根据中标公司和医院双方按约定和时间签定合同。

付款方式及售后服务
	付款方式
	安装调试完毕，验收合格后，付款合同总金额的90%，留取10%作为质量保证金，在质保期满后，确定无质量问题，甲方将质保金本金支付乙方。

	售后服务
	整机保修3年，在质保期内，设备由乙方包修；超过质保期后，设备免费维修，只收取配件费。乙方应向甲方提供及时、质优、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

	服务响应时间
	乙方接到报修通知后，应在 2 小时内做出响应，并在 24 小时内到达现场及时维修。


附件1:    招标技术参数及要求：

	动态心电记录仪招标用参数表

	序号
	项目
	招标要求

	1
	品牌
	国内外知名品牌

	2
	主机系统基本配置

	2.1
	主机系统
	WINDOWS 7操作系统及以上版本

	2.2
	基本配置
	品牌主机及激光打印机壹套，I3/4G DDR/500G /DVD/ 19’液晶

	3
	记录盒技术规格及要求

	3.1
	动态心电记录盒
	贰只

	3.2 
	导联
	国际标准12导联

	3.3
	体积
	不大于80×60×25mm3

	3.4
	A/D模数转换
	≥24bit

	3.5
	采样率
	≥500点/秒

	3.6
	共模抑制比
	≥105db

	3.7
	容量
	≥512M

	★3.8
	电池
	单台至少配一块电池

	3.9
	记录时间
	24小时

	★3.10
	存储介质
	电子硬盘式

	★3.11
	数据回放方式
	USB接口

	3.12
	抗干扰
	抗干扰能力强，具有的抗干扰、抗飘移技术，波形更稳定

	★3.13
	具有硬件识别记录起搏脉冲信号功能

	★3.14
	防静电设计,确保记录稳定完整.

	★3.15
	断电继续记录功能,可防止记录中振动引起的记录中止现象.

	★3.16
	具有蓝牙功能，可以在手机上实时查看波形并发送。

	★3.17
	导联线带屏蔽层,消除外界磁场对波形的影响.

	4
	软件要求

	4.1
	采用符合国际标准的常规十二导联体系，与常规心电图的标准完全一致，记录24小时全息动态心电图。

	4.2
	12导同步波形图：同步显示任意时刻的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、avR、avL、avF、V1—V6标准十二导联波形并可同步横向或纵向打印。

	4.3
	具有独特的R点编辑功能：五种以上方式（按QRS波的面积、R波的  高度、QRS波的相似型、RR间期及RR间期比）进行分类，并提供方便灵活快捷的修改方法，以准确标定每个R波。

	4.4
	具有独特的二次分类功能，提高分析结果的准确性，减少医生的分析时间。

	4.5
	模板自定义功能，能自动分析，采用模块特征点提取分类，分类结果快速准确。12导联全程同步分析，查找QRS波准确。

	4.6
	ST段及T波的校正、定性、定位、定量分析功能。提供十二导联每一导的ST-T趋势图及详尽的统计表格，并提供心肌负荷、心率校正、相对ST、J点、斜率的数据趋势图和统计表格。

	4.7
	具有HRV、QTV、QTCV、RTV、QTD分析：提供符合国际标准的时域和频域分析（提供5分钟，1小时，24小时的分析方法），可根据临床和科研需要重新定义ULF、VLF、LF、HF的参数。

	4.8
	病例科学管理，方便存储、查询、统计分析，可存于光盘或可移动硬盘、便于进行学术交流

	4.9
	灵活的参数设置，可以提高分析速度和准确性.

	4.10
	波形匹配功能, 可快速查找相同波形.

	4.11
	波形叠加功能, 快速查看异常波形.

	4.12
	具有阵发性房颤的分析功能。

	4.13
	具有心率震荡分析、检测夜间睡眠呼吸暂停综合症功能分析。

	4.14
	梯形图：为临床医生教学、科研、发表文章提供直接的描谱、连线、文本注解等功能。

	5
	要求

	★5.1
	省内具有维修站（青岛有常驻售后加分），并提供电话、地址、维修手册，设备三年以上的包修保换，一般问题12小时内解决，重大问题24小时内解决，并提供备用记录盒

	★5.2
	国内特别是省内有大量三级医院基础，并提供具体名单


附2: 投标报价表                      

投标报价表
（要求：一式二份，单独密封）
项目名称：                       项目编号：

	序号
	项目
	内容

	1
	设备名称
	

	2
	产地品牌
	

	3
	规格型号
	

	4
	数量
	

	5
	报价
	

	6
	到货期
	

	7
	质保期
	

	8
	其他说明
	


合计金额大写：
投标单位（盖章）：

代表人（签字）：

法人授权委托书

本人 （法人代表姓名） 系  （投标单位名称）          法定代表人，兹授权我公司 （授权代表姓名） ，全权负责我公司办理本次投标、签约事宜，签署相关文件、协议、合同，并有法律效力。

授权有效期：    年    月    日至    年    月    日止。

特此授权。

                           法定代表人：（签字）

                           公司盖章：  

                                       年   月   日
授权代表联系电话：               手机：




投标文件封面格式：

	青岛市口腔医院

医疗设备采购项目

投 标 文 件

     项目名称：
     项目编号：
（文件类别）

（请注明：资质文件/技术部分/投标报价）

投标单位：
年  月  日




密封袋正面格式：

	   收件人：青岛市口腔医院

投 标 文 件

     项目名称：
     项目编号：

（文件类别）

（请注明：资质部分/技术部分/报价部分）

投标单位：
（加盖投标人公章）
    年  月  日




密封袋封口格式：
	请勿在20  年  月   日   时之前启封

加盖投标人公章（投标人法定代表人或者其全权代表签字）








        











          法人身份证反面复印件

















     法人身份证正面复印件











加盖骑缝公章

















        业务员身份证反面复印件











加盖骑缝公章





  











     业务员身份证正面复印件








2

